附件1：

外二科钬激光治疗机故障情况及维修内容和要求

| 名称 | 型号 | 设备编号 | 出厂日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钬激光治疗机 | ACU-H2F | H060360 | 2012年02月 |
| 故障描述 | - 整机检查，发现激光器有一路能量低； 2、激光器内的激光输出镜片因光纤损坏而出现伤点。 |  |  |
| 故障原因 | - 激光器能量低，是由设备激光器正常的衰减引起； 2、激光输出镜片因为光纤损坏，而出现伤点，为避免再有光纤损坏 |  |  |