报价表格式:（见附件）

附件：

| 玉溪市中医医院肺病科内镜清洗工作站设施设备报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 型号及尺寸规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 内窥镜组合式单方池 | L58cm×W75cm | 槽 | 2 |  |  | 清洗池使用高分子复合材料一次压铸而成，另附杜邦抗菌材料，表面平整光滑，无锋角接缝，抗菌，耐酸碱腐蚀。容易清洁；单个槽体可承受超过60kg的压力，可进行内镜的全浸泡，质地柔软,能最大限度的保护内镜免受硬冲击造成的损害。 |
| 内窥镜组合式双方池 | L110cm×W75cm | 槽 | 2 |  |  |  |
| 1米内窥镜组合式干燥台 | L100cm×W75cm×D8cm | 台 | 1 |  |  | 干燥台使用高分子复合材料一次压铸而成，另附杜邦抗菌材料，表面平整光滑，无锋角，接缝，抗菌，耐酸碱腐蚀，质地柔软能最大限度的保护内镜免受硬冲击造成的损害，台面有点状凸起，增加表面的摩擦度，防止内镜或附件滑落。 |
| 0.62米内窥镜组合式干燥台 | L62cm×W75cm×D8cm | 台 | 1 |  |  |  |
| 0.42米内窥镜组合式侧漏平台 | L42cm×W75cm×D8cm | 台 | 1 |  |  |  |
| 消毒槽盖 | L55cm×W55cm（以实际消毒槽尺寸为准） | 个 | 2 |  |  | 采用透明亚克力面板吸塑成形有手柄，每个槽盖不漏气，可以清晰看到浸泡清洗的状况 |
| 清洗槽（池）柜体 | H80cm×W75cm | 套 | 1.8 |  |  | 柜体框架全部采用 USU304 不锈钢材质，底部放置 加强型PVC 底板，可有效防止因潮 湿或溅水而引起的变形现象发生。柜门采用彩色钢化玻璃,防水溅且不易破裂。 |
| 中功能背板 | H85cm×W100cm | 套 | 1.8 |  |  | 功能背板使用进口高分子复合材料一次压铸而成，表面平整光滑，无锋角，接缝，抗菌，耐酸碱腐蚀，不易变形，决不会发生类似钢板喷漆油漆脱落的现象。如产生褪色、脱漆三年内包换。 |
| 照明灯箱 | 外径:H8cm×W29cm | 套 | 1.8 |  |  | 灯箱采用12V35W低压照明灯，亮度可达到100W白枳灯的亮度，绿色环保，节约能源，背板光源采用白帜灯照明，光线柔和，照明亮度增加清洗更彻底。 |
| 日光照明系统 | 清洗槽(池)照明 | 套 | 1.8 |  |  |  |
| 304不锈钢专用水龙头 |  | 个 | 4 |  |  | 采用USU304不锈钢壳体，表面镀珞，不生锈，可360°旋转。 |
| 自动电子水源开关 |  | 个 | 1 |  |  | 自动控制中心系统总水源的开闭，有效防止无人看管下漏水现象的发生。 |
| 高压清洗枪 |  | 台 | 2 |  |  | 医疗专用，医疗专用水枪配八个不同类型的喷头，压力恒定，可适合不同品牌，不同类型的各式内窥镜及管鞘的管道冲洗。 |
| 专用给排水管路 | 50、4分口径 | 套 | 1.2 |  |  | 供水管使用联塑专用PPR给水管路，内壁不易结垢，耐压可达8kg以上，排水使用PVC材质的排水管路，密封连接，可保证10年无漏水现象。 |
| 纯净水质处理器 |  | 台 | 1 |  |  | 使用活性碳，低密度过滤棉消除水中杂质及颜色，超微孔径超滤膜将有害细菌进行阻隔。 |
| 0.01μm管道式超滤净水器 | 2000L | 台 | 1 |  |  | 过滤后的纯净水在末洗槽通过精度达到0.01μm超滤净化器进行二次灭杀，彻底滤除水中产生的细菌、病毒、铁锈、胶体等杂质，滤后水微生物和浊度等主要卫生指标达到瓶装水标准将水中残余的小体积细菌消除，使用的水源更安全。处理量每小时可达2000L。 |
| 高压气枪 |  | 台 | 4 |  |  | 医疗专用气、水两用枪，医疗专用气枪配八个不同类型的喷头，可适合不同品牌，不同类型的各式内窥镜及管鞘的管道吹干。 |
| 医用空气压缩机 |  | 台 | 1 |  |  | 具备CE认证的无油型医疗专用空压机，产气量75L/H，气罐容积达38L，可有效避免由于气量或气罐过小，造成频繁启动引起的损坏，使用寿命长。 |
| 中心气体处理装置 |  | 台 | 2 |  |  | 可有效将气体中含有的水分剥离出来，使气枪喷出的气体长期保持干燥，加快内镜吹干速度，可精确调节气枪压力，调节范围0.2-0.8MPa。 |
| 酶液/消毒液灌注装置控制器 |  | 台 | 3 |  |  | 对内镜的水气管道、吸引管道进行最长99分99秒的灌注，灌注后可进行最长99秒的注气，将残留在管道中的消毒液彻底消除，亦可不限制时间注气，两种功能可任意切换。决不会出现像薄膜按键一样，长期使用破损的现象。 |
| 酶液/消毒液灌注装置主机 |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 水汽灌注装置控制器 |  | 台 | 2 |  |  | 严格按《内镜清洗消毒操作规范（2004版）》的标准，使用一次性流动水。触摸感应开关，液晶显示时间控制，时间可控范围大于等于99分钟，采用流动水灌注，不从槽内使用循环水或其他位置的未处理的水进行灌注，防止内镜受到二次污染，灌注途中可进行99秒吹气或单独长时间吹气。 |
| 水汽灌注装置主机 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 全管道灌流器 |  | 套 | 3 |  |  | 配合管道灌注装置使用，可以与任意品牌、任何品种的内镜各管道接口相连接的全管路灌注器，实现快速注液的目的。所有槽均配有带自锁的快速接头，全部程序执行只需连接快接头，无需将全管道灌流器拆卸。 |
| 灌流器快接插头（软） |  | 套 | 5 |  |  | 所有槽均配有带自锁的快速接头，全部程序执行只需连接快接头，无需将全管道灌流器拆卸，方便、快捷。 |
| 活动手套盒 |  | 个 | 1 |  |  | 采用全塑料制造，可存放大/中/小号手套盒，带抽拉盖。 |
| 活动纱布盒 |  | 个 | 1 |  |  | 采用全塑料制造，可存放10×10纱布块，前部无遮挡设计，方便存取。 |
| 四位挂物钩 |  | 个 | 1 |  |  | 塑料材质，可悬挂清洗附件。 |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上报价含实施设备、人工费、运输、税收、安装、材料配件等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（签字盖章））

法人或授权人签字

2020年  月   日